大邑县第二人民医院 关于“心电监护仪”采购项目

询

价

通

知

书

中国·四川·成都

大邑县第二人民医院关于“心电监护仪”采购项目

询价通知书

大邑县第二人民医院（采购人）拟对关于“心电监护仪”采购项目以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。

一、项目编号：20251017

二、项目名称：心电监护仪

三、预算金额（最高限价）：4.9万元。

- 采购内容：大邑县第二人民医院拟采用询价比选采购该项目，内容即为采购项（心电监护仪）。 - 心电监护仪：预算控制价为4.9万元，需求1台。要求参数如附件1。

五、响应人参加询价应当具备的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。

六、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：

1、企业信用报告；

2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；

4、①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

七、报名时间及地点：

报名时间：2025年10月 17日至 2025年 10月23日，上午 08：30-下午 17：00（北京时间）。

报名地点：成都市大邑县第二人民医院后勤科。

八、递交响应文件截止时间：2025年10月23日下午17:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县第二人民医院后勤科。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。

十一、联系人及联系电话：

采 购 人：四川省成都市大邑县第二人民医院

联 系 人：钱老师

联系电话：028-69335120

地 址：大邑县安仁镇千禧街181号附2号

大邑县第二人民医院

关于“心电监护仪”项目

报价函

项目编号; 项目名称; 报价（万元）; 备注.

根据实际情况调整报价函

报价单位：

联 系 人：

电 话：

报价日期：

附件1：

心电监护仪

参数：

1、有创血压监测模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽。

2、主机≥12英寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度自动调节。

★3、监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、双有创血压、呼吸末二氧化碳。

4、心电共模抑制比：诊断模式：≥100dB，监护、手术模式≥110dB。

5、心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。

6、具备24小时心电概览界面，可统计心律失常、QT、ST分析。（提供机器界面截图）

▲7、具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-AVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。（供机器界面截图）

8、呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测。

9、有创血压可支持8通道监测，实现CVP/ICP/PPV/PAWP/CPP及PPV测量。

10、呼吸末二氧化碳气道呼吸率测量范围：0～150bpm。

▲11、具备智能输液监护功能，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性。

12、支持升级脑氧、脑电、脑电双频指数、肌松模块，插到主机插槽即可使用。

▲13、支持升级通过血氧探头监测灌注变异指数（PVI）、指导临床输液，监测总血红蛋白（SpHb)、碳氧血红蛋白（SpCO）。

具有趋势图、报警事件、NIBP存储及回顾，至少72小时全息波形存储及回顾。

▲14、监护仪设备具有物联卡端口、可通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告。（提供软件界面截图）

▲15、具有语音助手功能，临床常见指令可通过语音操作。

16、具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情。

17、具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。

18、具备脓毒症指南，满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

19、具备BOA界面，协助监测麻醉三个阶段麻醉诱导、麻醉维护、麻醉复苏的安全性和参数控制。

注：★表示实质性条款，▲表示相对重要的技术参数。