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大邑县第二人民医院

心肺复苏机

市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

为大邑县第二人民医院急诊科心肺复苏机采购项目。为落实二级甲等医院院前急救质控整改要求，补齐急救核心抢救设备缺口，本项目拟采购便携式电动心肺复苏机1台，用于急诊科院内抢救、院前出诊、危重患者转运过程中实施高质量自动化胸外按压，弥补徒手心肺复苏按压质量不稳定、人员体力受限的短板，符合最新心肺复苏指南标准，提升心跳骤停患者抢救成功率，满足院内及救护车车载急救使用场景。

项目内容

采购1台便携式电动心肺复苏机。设备类型为电动电控便携式，不依赖外接气源；整机（含电池）重量≤8kg，背板轻薄便于快速放置患者身下，适合院内及救护车车载使用。

三、项目要求

（一）功能性能/服务要求

设备类型：电动电控便携式，不依赖外接气源；整机（含电池）重量≤8kg，背板轻薄便于快速放置患者身下，适合院内及救护车车载使用。

按压参数：

按压频率：100-120次/分钟可调；按压深度30-60mm可调；按压释放比1:1（50%:50%）。

支持30:2、15:2、连续按压三种通气按压模式；启动后可自动定位按压位置，无需人工反复对位；具备按压低点停留功能，提升脏器灌注效果。

（3）按压异常、深度不足、移位、低电量具备声光报警。

操作与显示：≥3.5英寸显示屏，支持触屏+实体硅胶按键双重操作，强光环境可视。一键启动按压，操作步骤简洁，急救场景快速上手。

供电续航：标配可充电锂电池，单块电池连续按压工作≥90分钟；具备电量可视化提示，支持交直流两用，适配救护车车载供电。

拓展功能：可支持复苏数据存储，支持数据导出查阅复苏质量记录；整机具备一定抗震动，可适应救护车颠簸出诊环境。

安全：符合国家医疗器械标准，满足急救临床安全要求。

（二）服务期限

到货后供方完成设备安装调试，现场对急诊、院前急救全员开展实操培训，包含设备操作、日常维护、故障识别，完成操作考核。

整机原厂质保不少于2年；电池等关键配件按厂家标准质保；接到维修报修，城区24小时内上门；如需返厂维修，提供备用机保障临床急救不间断。

终身提供技术支持，定期回访巡检，免费提供软件升级。

（三）商务要求

交货周期：合同签订后30日内完成到货、安装调试验收，交付我院急诊科。

交货地点：我院指定急诊科/设备科。

验收：30天内完成验收工作，按本采购需求、注册证技术参数、国家医疗器械标准现场逐项验收，参数不达标不予签收。

资质：供应商具备医疗器械经营资质，提供厂家或区域代理商有效项目授权书

付款：按医院财务制度执行，签订合同后付40%，验收合格后凭发票按合同约定支付货款60%。

报价为包干价，包含设备、附件、运输、安装、培训、税费全部费用，无其他隐形收费。

四、其他要求
1.供应商须提供完整的产品技术资料、使用手册、合格证明及医疗器械注册证等资质文件。

2.设备须为全新原厂正品，符合国家医疗器械标准及急救临床安全要求。供应商须配合医院完成设备验收、操作培训及后期维护保障工作。
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