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大邑县第二人民医院

睡眠呼吸初筛仪
市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
项目概况

为大邑县第二人民医院内一科睡眠呼吸初筛仪采购项目。用于呼吸内科门诊及住院患者睡眠呼吸暂停综合征筛查、初步诊断，开展床旁睡眠监测，无需多导睡眠室，方便基层二级医院开展鼾症、OSA筛查工作，辅助临床诊疗。
项目内容

睡眠呼吸初筛仪，采购数量为2台。设备为便携式睡眠呼吸监测仪，床旁筛查型，主机采用腕式设计，体积小巧、重量轻便，适合患者长时间床旁佩戴使用。

三、项目要求

 （一）功能性能/服务要求

1. 硬件部分：

（1）监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、呼吸运动、数据良好标识等。

（2）主机腕式设计，体积小巧、整机重量轻便，适合患者长时间床旁佩戴使用，内置LCD液晶屏。

（3）整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时。

（4）内置液晶屏，实时显示数据：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量。

（5）导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示。

（6）呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强。

（7）睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能。

（8）数据传输支持数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，设备具备16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据。

（9）传感器附件包括血氧传感器和可重复使用的体积描记式胸腹绑带。

（10）CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告。

2. 软件系统：

（1）全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块。

（2）可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。

（3）分析软件参照AASM睡眠判读相关准则，满足睡眠呼吸事件判读临床使用要求，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的，允许两种实现方式：①设备自带该双向传输功能；②设备输出标准EDF等格式数据，可对接医院现有分级诊疗平台，实现上下级数据传输。

（4）内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告。

（5）可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。

（6）厂家上门安装、科室人员操作培训，整机质保≥1年，终身维修。

（二）服务期限

整机质保≥1年，质保期内免费维修、更换非人为损坏配件。

（三）商务要求

总价包干，包含设备、配套耗材、运输、上门安装、人员培训。

供应商须具备有效的医疗器械经营许可证；设备提供医疗器械注册证。

交货期：合同生效30个日历日内完成到货、安装。

四、其他要求
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