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大邑县第二人民医院

血液透析装置租赁服务
市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

随着辖区维持性血液透析患者逐年增多，我院现有血液透析机已饱和运转，血透室接诊能力难以覆盖存量患者及新增就诊需求，设备排班紧张，患者透析等候时间长、排期困难，直接影响透析治疗连续性与就医体验。若采用一次性采购方式添置设备，所需经费额度较高，现阶段我院资金筹措压力大。为尽快补齐血透设备短板，保障透析业务有序开展。

项目内容

为血液透析装置租赁服务。确定数量为：血液透析装置5台（4台单泵、1台双泵）、血液透析用制水设备1台。

三、项目要求

（一）功能性能/服务要求

1. 血液透析机（单泵）技术要求

（1）适用于急、慢性肾功能衰竭，高钾血症，急性药物毒物中毒，严重的水电解质平衡紊乱等患者的血液透析治疗。

（2）具有血液透析、单纯超滤、超纯透析功能。

（3）≥12英寸液晶触摸屏，可支持中文界面。

（4）开放式耗材选择，可使用多种品牌的透析液过滤器，兼容多品牌透析粉、管路等。

（5）具备透析液电导监测控制功能，保障透析液离子浓度准确稳定（或同等效果功能，供应商提供注册证/技术资料佐证等效）。

（6）具备全功能数字化自检，水路、血路、监测等系统强制自检。

（7）具备热消毒功能，最高温度≥90℃，透析液管路可联机清洗消毒。

（8）具备超声波或光学空气气泡监测功能。

（9）具备漏血监测功能，光电式红绿双色光检测方式。

（10）具备丰富的治疗曲线功能，包含钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度曲线，具备钠离子、超滤速率治疗曲线功能，支持多条预设曲线，支持个性化参数修改（或同等临床治疗效果功能）。

（11）支持≥4种固定透析浓缩液配方。

（12）可安装内毒素滤器，实现超纯透析。

（13）具备高精度容量平衡控制，保障超滤控制精度（或同等效果功能，供应商提供注册证、技术资料佐证等效）。

（14）具有Kt/V评估功能。

（15）设备可配置AB浓缩液放置平台，不强制要求主机底部一体化自带。

（16）跨膜压最大监测范围：≥600mmHg。

（17）动脉压最大监测范围：≥600mmHg。

（18）静脉压最大监测范围：≥600mmHg。

（19）透析液流量可调节最大范围：≥800mL/min；透析液温度调节：≥40℃。

（20）透析液电导率：≥18mS/cm。

（21）肝素泵流量最大范围：≥10mL/h。

（22）超滤控制最大范围：≥5000mL/h，脱水误差±200ml，有独立超滤量监控。

（23）具备红黄绿多色声光报警功能，报警提示清晰可识别（或同等效果功能）。

（24）内置备用电池，断电后连续工作时间≥30分钟。

（25）安全性能：完全水电路分离。

★单泵租赁设备配置清单：血液透析机（单泵）主机4个；超纯度透析液过滤装置4个。

2. 血液透析机（双泵）技术要求

（1）设备用途：用于成人急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗。

（2）设备在使用年限内。

（3）供水：压力范围至少包含：1-7bar；温度范围至少包含：5℃～35℃。

（4）采用密闭式容量平衡腔、超滤脱水控制，平衡腔单腔容积＞95ml（或同等效果功能，供应商提供注册证、技术资料佐证等效，评审以实际超滤控制精度为准）。

（5）KT/V：在线KT/V监测，具备实时URR显示，为透析充分性的判断提供依据。

（6）配有血温监测（需提供手册或说明书或彩页或具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告）。

（7）超滤速度至少包含：0.10~5.00L/h；精度：±30ml/h或±1%，脱水误差±200ml。

（8）透析液电导率：13.0mS/cm~18.0mS/cm，精度：±0.1mS/cm。

（9）动脉压监测：-500mmHg~550mmHg，精度：±10mmHg。

（10）跨膜压监测：-500mmHg~550mmHg，精度：±10mmHg。

（11）静脉压监测：-500mmHg~600mmHg，精度：±10mmHg。

（12）液晶屏幕≥12英寸，全中文界面，屏幕显示主要参数：包括动脉压、静脉压、总电导度、碳酸氢盐电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

（13）报警提示功能：报警灯侧杆一体化，多种颜色报警指示灯，360°可视，具有声光报警指示（或同等效果功能，供应商提供注册证、技术资料佐证等效，评审以报警识别效果为准）。

（14）血路管、补液管、内毒素过滤器非专用耗材。

（15）透析液流速至少包含：300~700ml/min，1ml/min可调。

（16）透析液温度至少包含：33.0~40.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

（17）动脉血泵：40~650ml/min。

（18）肝素泵：设置范围至少包含：0.1~9.9ml/h。

（19）采用超声波空气监测器（双重保护），具备安全防护报警功能，气泡检测灵敏度≤20μL（0.02mL）。

（20）配备电池，在突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据。可维持机器血路循环系统（包括血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵等）持续运行≥30分钟。

（21）消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度>92℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。

（22）设备支持次氯酸钠消毒，且具有单独的次氯酸钠消毒剂吸入接口。

（23）机器具备可选配干粉桶功能。

（24）待机模式：在透析准备完成后，等待病人到来前可一键选择待机模式，机器将暂停吸取透析液。

（25）机器底部自带AB浓缩液放置平台；或同等效果，可配置AB浓缩液放置平台，不强制主机底部一体化自带（供应商提供技术资料佐证使用效果）。

（26）历史记录查看模式，可查看报警记录、操作记录及消毒记录。

（27）个性化透析：具备超滤曲线、钠浓度曲线，≥8种钠浓度和超滤曲线选择和一键设置功能，并可根据患者实际治疗状况进行钠浓度和超滤曲线参数修改。

（28）设备具备消毒液吸空报警功能。

（29）具备物理按键液位调节，避免感染。

★双泵租赁设备配置清单：主机1个；超纯度透析液过滤装置2个；透析液配置反馈控制系统1套。

3. 血液透析用制水设备性能参数

（1）产水水质：设备产水符合YY0572-2015血液透析及治疗相关用水质量标准。

（2）产水流量：温度在25℃情况下，产水量≥1200L/H。

（3）自动化学消毒：一键启动消毒程序，无需手动操作阀门。消毒可任意设置循环、浸泡时长，自动冲洗至电导检测合格后终止消毒程序，全过程无需人工干预。

（4）产品采用过氧乙酸开展化学消毒工序，消毒完成后需通过试纸检测，要求过氧乙酸残留安全浓度低于0.5mg/L。

（5）系统软件：血液透析用水处理设备控制软件，移动互联，可支持无线连接及手机APP远程监控及操作设备。

（6）具备浓水回收调节功能，提高用水利用率；系统通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水状态。

（7）进水流量动态调节，消减水锤效应；系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应大幅度提升设备稳定性。

（8）产水压力动态调节，按需调整膜压，兼顾节能与产水量；通过系统对数据的检测，实时判断实时水量，适时降低一、二级膜压节省能源或增高膜压提升产水量。

（9）预处理再生时间可在触摸屏集中管控，系统优先保障治疗供水；可在主机触摸屏上集中调控所有预处理的再生时间。系统可自动优先治疗用水，避免预处理冲洗。

（10）纯水养护：停机后纯水填充整个系统，防止微生物滋生。

（11）预处理系统：原水泵采用变频增压防止水锤、多介质过滤器，活性碳过滤器，软化器过滤器，全部采用玻璃钢过滤罐，自动多路阀。

（12）反渗透高压水泵：立式多级离心泵。

（13）反渗透膜：一级8040膜2支，二级8040膜1支，双级串联结构。

（14）无盲端膜壳：不锈钢材质膜压力容器，贴合反渗透膜组有效提高膜压力容器内水流速度。膜压力容器采用不锈钢材质，结构减少水流盲腔，保障膜组件水流状态（或同等效果功能）。

（15）主机连接管路：卫生级不锈钢管件和阀门，内外惰性气体保护全自动环缝工艺焊接，快装卡箍式连接。

（16）传感器：电导表，同时检测源水、一级产水、二级产水电导值。可实时监控数据，自由设置预警值，设备具备数据超标声光报警提示功能。

（17）无死腔纯水循环管路：管件材质采用聚氯乙烯管材（UPVC），管路安装形成无死腔大循环。

（18）纯水恒压供水装置：管路采用稳压阀，自动恒定纯水管路压力值，保证血透机进水压力稳定。

★制水设备配置清单：血液透析用制水设备主机1台；预处理系统1套；纯水管路1套。

（二）商务要求

租赁方式：本项目采用纯经营租赁（操作性租赁）方式，租赁期限为3年，合同一年一签，租金按季度支付，租金总额在报价中明确，含设备使用费及全部配套服务费用。不存在融资租赁、以租代购、设备投放分成、科室合作分成等安排。

租金支付方式：按医院财务制度及财政相关规定执行。设备安装调试、验收合格并正式投入使用后开始计收租金，租金按市场公允价格确定。

设备交付与安装：合同签订后，15个工作日之内完成设备送货至医院指定地点；出租方提供的血液透析机及血液透析用制水设备工作年限1年内；设备调试工作由出租方负责。

技术资料：租赁期内出租方向我院提供原厂技术资料，配合提供技术咨询。

报价要求：报价为租赁期（1年）总租金（含税），包含设备使用权及运输、培训等交付相关费用；除供方按约提供租赁设备及随机标准附件、配合交付验收外，租赁期内设备运行保障所涉相关事项及费用，由医院结合实际统筹安排，具体以合同约定为准。无其他隐形收费。

租赁期满处理：医院可提前若干日书面通知退机；非因医院过错退机的不按设备全价赔偿；正常损耗不予追偿；租赁期满前1个月，双方协商是否续租；如续租，另行签订续租合同；如不续租，出租方在租赁期满后15个工作日内无偿撤回设备并恢复场地原状，医院不承担任何残值费用。期满退还设备或按独立评估的公允价格留购，留购须另行审批、另行定价，不自动取得所有权。

权属与责任：租赁设备不计入医院固定资产，不列长期应付款、不列融资租入固定资产，不形成政府隐性债务。租赁期内设备所有权归出租方，使用权归医院。

耗材独立采购：耗材、试剂、配件由医院依照医用耗材管理规定独立选、招采与使用；出租方不得限定医院只能向其或其指定主体采购；租金、租期、退机条件不与耗材采购量、使用量或金额挂钩。

资质要求：出租方须提供本设备有效的医疗器械注册证及附件、医疗器械经营许可（备案）资质；租赁设备须符合国家医疗器械标准，验收时按本采购需求、注册证技术参数、国家医疗器械标准现场逐项验收，参数不达标不予验收。

反规避条款：双方确认本合同为经营租赁，不存在融资租赁、以租代购、投放分成、科室合作、耗材绑定等默示安排；如监管部门认定交易实质发生变更，医院有权无条件终止合同并按实际使用期数结算。

采购程序合规：本项目经营租赁服务已按院内采购、竞争性比选或政府采购规定执行。

四、其他要求
供应商须提供本设备有效的医疗器械注册证及附件、经营许可（备案）资质等相关资料。

租赁期内严格遵守医院各项管理制度，维保、巡检人员进入院区须服从院感、安全管理要求。

调研结果不代表最终采购承诺。
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